## Sheet1
Erkende dosimetrische dienst | Gebruikte dosimetrie systemen | Toepassingsgebieden zoals bepaald in de erkenning
|  | Bepaalde grootheden | Type straling | Energie | Dosis | Lichaamsdeel | Dosisdebiet
Dienst Dosimetrie van Vinçotte Controlatom controlatom@vincotte.be | OSL IBA: iBeOx4 + iBeOx reader | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 12 keV – 7 MeV | 50 µSv – 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 12 keV – 300 keV
|  |  | Betas | Vanaf 926 keV (Emean) (45°)
| HARSHAW TLD 8814-4 elementen-7776 (LiF: Mg, Ti) + HARSHAW 8800 reader | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV – 1.25 MeV | 50 µSv - 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
| HARSHAW TLD DXT-RAD (LiF: Mg, Ti) + HARSHAW 8800 reader | Hp(0,07) | Fotonen (X, γ) | 20keV (0°)– 1,25 MeV | 100 µSv - 10 Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
|  |  | Betas | Vanaf 926 keV (Emean) (0°)
| HARSHAW TLD DXT-RAD beta (LiF: Mg, Cu, P) + HARSHAW 8800 reader | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 20 keV – 1.25 MeV | 700 µSv - 10 Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
|  |  | Betas | Vanaf 62 keV (Emean)
| HARSHAW ALBEDO neutrons (LiF: Mg, Ti) + HARSHAW 8800 reader | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV – 7 MeV | 100 µSv - 2 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  |  | Neutronen | 0,5 eV – 5 MeV (neutronen spectra zoals gedefinieerd in DIN 6802-4: N1, N2 en N3 spectra) | 100 µSv – 100 mSv
| HARSHAW TLD DXT-RAD (LiF: Mg, Ti) + DOSIRIS dosimeter holder + HARSHAW 8800 reader | Hp(3) | Fotonen (X, γ) | 24 keV – 1,25 MeV | 100 μSv-10Sv | ooglens | Niet van toepassing
|  |  | Betas | Vanaf 926 keV (Emean) (0°)
Personendosimetrie UZ Leuven personendosimetrie@uzleuven.be | HARSHAW TLD 8814 - 2 elements - 0110 + HARSHAW 6600 Plus reader | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 1,25 MeV | 0,05 mSv - 1 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Betas | 750 keV - 2,280 MeV (uitgedrukt in Emax)
| HARSHAW TLD 8814 - 4 elements - 7776 + HARSHAW 6600 Plus reader | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 1,25 MeV | 0,05 mSv - 1 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Betas | 750 keV - 2,280 MeV (uitgedrukt in Emax)
| HARSHAW RING DOSIMETER DXT-RAD TLD-100 + HARSHAW 6600 Plus reader | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) Betas | 12 keV - 1,25 MeV 900 keV - 2,280 MeV (uitgedrukt in Emax) | 0,15 mSv - 1 Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
Service de dosimétrie de l'Université de Liège sucpr@uliege.be | OSL Inlight GA + Inlight Reader Manual 200 (LEC-01) | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 16 keV – 6 MeV | 0,05 mSv - 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen(X,γ) | 16 keV – 1,25 MeV
|  |  | Betas | 700 keV – 2,3 MeV uitgedrukt in Emax (van 0° tot ±45°)
Labo Dosimetrie SCK-CEN dosimetry@sckcen.be | HARSHAW TLD -100 ou 700 in TNO badge (3 elements in a badge) + TNO reading system | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 24 keV - 6 MeV | 0,05 mSv - 20 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 12 keV - 250 keV
|  |  | Betas | 750 keV- 2,3 MeV (uitgedrukt in Emax)
| OSL INLIGHT + + Inlight reading system | Hp(10) | Fotonen(X,γ) | 16 keV – 6 MeV | 0,05 mSv -10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen(X,γ) | 16 keV – 1,25 MeV
|  |  | Betas | 700 keV – 2,3 MeV uitgedrukt in Emax (van 0° tot ±45°)
| TLD vingerdosimeter met LiF:Mg,Ti in HMGU ring + Harshaw 5500 reader | Hp(0.07) | Fotonen (X,γ) | 12 keV - 1,25 MeV (van -60° tot 60°) | 150 µSv - 1Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
| Mirion Instadose+ dosimetriesysteem | Hp(10) | Fotonen (X,γ) | 24 keV - 1,25 MeV (van -60° tot 60°) | 80 µSv - 1 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
| Mirion Instadose2 dosimetriesysteem | Hp(10) | Fotonen (X,γ) | 24 keV - 1,25 MeV (van -60° tot 60°) | 80 µSv - 1 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen (X,γ) | 24 keV - 1,25 MeV (van -60° tot 60°) | 150 µSv – 1 Sv
| Neutrak 144-J (solid state nuclear track detector CR-39) + automatic tracks counting system using a microscope | Hp(10) | Snelle neutronen | 40 keV- 14 MeV | 0,10 mSv – 250 mSv | totaal lichaam | Niet van toepassing
| Neutrak 144-T (solid state nuclear track detector CR-39) + automatic tracks counting system using a microscope | Hp(10) | Thermische neutronen Snelle neutronen | Thermische bereik 40 keV- 14 MeV | 0,10 mSv - 20 mSv (thermische neutronen) 0,10 mSv - 250 mSv (snelle neutronen) | totaal lichaam | Niet van toepassing
Belgoprocess NV dosimetrie@belgoprocess.be | HARSHAW TLD 8814 - 3 elements - 1110 + HARSHAW 6600 plus reading system | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 33 keV - 1,25 MeV | 50 µSv – 1Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 33 keV - 1,25 MeV | 100 µSv- 1Sv
|  |  | Betas | 0,8 MeV (”mean energy” van Beta spectrum 90Sr/90Y) vanaf -45° tot +45° aanvalshoek
| HARSHAW TLD DXTRAD beta-ring (LiF :Mg ,Cu, P) + TLD reader HARSHAW model 6600 plus | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 8,6 keV – 1,25 MeV | 500 µSv- 10Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
|  |  | Betas | 60 keV – 0,8 MeV
ITS Polak BVBA info@its-polak.com | DMC2000S | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC2000X | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC2000XB | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
|  | Hp(0.07) | Betas | 0,23 MeV(147Pm) - 3,5 MeV (uitgedrukt in Emax)
| SOR/R | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| SOR/T | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC3000* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
* Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h
| DMC3000 + neutron module* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 15 Sv/h
| * Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h |  | Neutronen | 0,025 eV- 16,5 MeV | 2 µSv – 10 Sv |  | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC3000+ beta module* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 2 µSv - 10Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 15 Sv/h
| * Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 24 keV - 10 MeV | 2 µSv - 10Sv
|  |  | Betas | 60 keV [Emean Pm147] - 2,3 MeV [Emax Sr90/Y90]
Laboratoire de dosimétrie de l’IRSN dosimetre@irsn.fr | RPL passieve dosimeter | Hp(10) | Fotonen(X,γ) | 16 keV - 6,6 MeV voor 0° 33 keV - 6,6 MeV van -60° tot +60° | 0,05 mSv - 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen(X,γ) | 16 keV - 250 keV voor 0° 24 keV - 250 keV van -60° tot +60° | 0,05 mSv - 3 Sv
|  |  | Betas | 0,7 MeV-2,3 MeV (uitgedrukt in Emax) van -45° tot +45° | 0,1 mSv – 0,3 Sv
Landauer Europe service@landauer-fr.com | OSL INLIGHT + + chest/forearm detector holder + Inlight automatic A500/A200 reader | Hp(10) | Fotonen(X,γ) | 16 keV – 6 MeV | 0,05 mSv - 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen(X,γ) Betas | 16 keV – 1,25 MeV 700 keV – 2,3 MeV uitgedrukt in Emax(van 0° tot ±45°) | 0,05 mSv - 10 Sv | totaal lichaam/pols | Niet van toepassing
| TLD chip + RADOS RE 2000 reader | Hp(0.07) | Fotonen(X,γ) Betas | 16 keV – 662 keV 700 keV – 2,3 MeV uitgedrukt in Emax (van 0° tot ±45°) | 0,1 mSv - 1 Sv | vinger | Niet van toepassing
|  | Hp(3) | Fotonen(X,γ) | 24 keV – 1,25 MeV | 0,1 mSv - 10 Sv | ooglens | Niet van toepassing
| Neutrak 144-J (solid state nuclear track detector CR-39) + automatic tracks counting system using a microscope | Hp(10) | Snelle neutronen | 40 keV- 14 MeV | 0,10 mSv – 250 mSv | totaal lichaam | Niet van toepassing
| Neutrak 144-T (solid state nuclear track detector CR-39) + automatic tracks counting system using a microscope | Hp(10) | Thermische neutronen Snelle neutronen | Thermische bereik 40 keV- 14 MeV | 0,10 mSv - 20 mSv (thermische neutronen) 0,10 mSv - 250 mSv (snelle neutronen) | totaal lichaam | Niet van toepassing
Dosimétrie UCL Dosi-Tech info@dosi-tech.be | TLD PANASONIC UD-802A + PANASONIC UD-7900M reading system | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 25keV - 1,25MeV | 0,1 mSv - 10 Sv | totaal lichaam | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Betas | 700keV - 2,3MeV (uitgedrukt in Emax)
| TLD PANASONIC UD-807R | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 25 keV - 1,25 MeV | 0,1 mSv - 10 Sv | extremiteiten | Niet van toepassing
|  | Hp(0,07) | Betas | 700 keV - 2,3 MeV (uitgedrukt in Emax)
| TLD PANASONIC UD-807E | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 25 keV - 1,25 MeV | 0,1 mSv - 10 Sv | ooglens | Niet van toepassing
|  | Hp(0,07) | Betas | 700 keV - 2,3 MeV (uitgedrukt in Emax)
Service de dosimétrie de l'Université Libre de Bruxelles dosimetrie@ulb.be | OSL INLIGHT® (Al2O3:C detector) + Inlight automatic A500/A200 reader + Inlight automatic OSLR 50 / OSLR 250 / OSLR 700 | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 16 keV - 6 MeV (van 0° tot ±60°) | 0,05 mSv - 10 Sv | totaal lichaam/pols | Niet van toepassing
|  | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 16 keV - 1,25 MeV (van 0° tot ±60°)
|  |  | Betas | 700 keV – 2,3 MeV uitgedrukt in Emax (van 0° tot ±45°)
| TLD MONOBAGUE® (pastille LiF:Mg,Ti) + RADOS RE2000 reader | Hp(0.07) | Fotonen (X,γ) | 16 keV – 662 keV (van 0° tot ±60°) | 0,1 mSv - 1 Sv | vinger
|  |  | Betas | 700 keV – 2,3 MeV en terme d’Emax (van 0° tot ±45°)
| TLD VISION® (pastille LiF:Mg,Ti) + RADOS RE2000 reader | Hp(3) | Fotonen(X,γ) | 24 keV – 1,25 MeV | 0,1 mSv - 10 Sv | ooglens
Mirion Technologies (Canberra BNLS) NV Tel: 32 (0) 2 481 85 44 | DMC2000S | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC2000X | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC2000XB | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 20 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
|  | Hp(0.07) | Betas | 0,23 MeV(147Pm) - 3,5 MeV (uitgedrukt in Emax)
| SOR/R | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| SOR/T | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 50 keV - 6 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC3000* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 10 Sv/h
* Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h
| DMC3000 + neutron module* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 1 μSv - 10 Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 15 Sv/h
| * Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h |  | Neutronen | 0,025 eV- 16,5 MeV | 2 µSv – 10 Sv |  | 10 μSv/h - 10 Sv/h
| DMC3000+ beta module* | Hp(10) | Fotonen (X, γ) | 15 keV – 10 MeV | 2 µSv - 10Sv | totaal lichaam | 10 μSv/h - 15 Sv/h
| * Toepassingsgebieden voor gebruik in gepulseerde stralingsvelden: - Aantal elementaire bestralingen per second ≥ 1pps - Duurtijd van een elementaire bestraling ≥ 20ms - Gemiddeld dosisdebiet van een elementaire bestraling ≤6,5Sv/h | Hp(0.07) | Fotonen (X, γ) | 24 keV - 10 MeV | 2 µSv - 10Sv
|  |  | Betas | 60 keV [Emean Pm147] - 2,3 MeV [Emax Sr90/Y90]
Màj: 20/03/2023